目 录

1 标准技术参数表	1

2 项目需求部分	1

2.1 货物需求及供货范围	1

2.2 使用条件	1

2.3 项目单位技术差异表	2

3 投标人响应部分	2

3.1 技术偏差	2

3.2 投标人应提供的技术资料	2

附录A  技术参数通用条款变更表	4

1 标准技术参数表

电能质量分析仪应符合本招标文件技术规范通用部分的要求。

投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。

电能质量分析仪的技术参数应符合技术参数应符合表1的要求，标（*）为重要指标。

本技术要求是针对此次购买电能质量分析仪编写的。规范中论述了电能质量分析仪的技术规范要求，以及供货范围等有关事项的内容。本次包括电能质量分析仪的调试、软件安装与调试、培训、售后服务、质量承诺等内容。

填写以下表格注意事项：其中“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写；空白部分的参数根据需要选择填写，不需要填写的应以“—”表示。

表1　技术参数响应表

| 项 目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  |  |  |
| 原产地 |  | 进口 |  |
| 产品型号规格 |  |  |  |
| 适用范围 |  | 用于电压等级0-1000V,电流0-10A/6000A,频率50Hz的电能质量分析。 |  |
| 环境温度 |  | 0℃～23℃ |  |
| 相对湿度 |  | 40℃（或45℃）时20%-90% |  |
| *交流供电额定电压 |  | 83V—264V |  |
| *交流供电频率 |  | 45Hz—65Hz |  |
| 直流供电电源 |  | 100V-375V |  |
| 内置供电 |  | 有内置UPS电池，工作时间不低于45分钟 |  |
| *精度要求 |  | 精度要求达到最新IEC61000-4-7：2002和IEC61000-4-30中对电能质量分析仪的A级标准，该精度应该包含探头的总误差。快速瞬变采样率为10MHz,6000V波形捕获。探头带自动补偿功能，电压、电流精度0.1% |  |
| EMC |  | 辐射：A级，依据IEC/EN61326-1：1997+A1标准；抗扰性：IEC/EN61326。 |  |
| 防护等级 |  | 不低于IP50 |  |
| 存储空间 |  | 不低于2GB，并具备存储器容量管理功能，可以按要求调整各容量 |  |
| 自检功能 |  | 具备自检功能，包含对电压和电流探头本身误差的检验，确保测试精度；仪器还应该具备精度修正功能；具备GPS时间同步功能。 |  |
| 网络通讯 |  | 以太网，并且用户可以根据需要选择数据传输方式。还可以提供USB输出方式； |  |
| *测量参数 |  | 电网频率，电压偏差、电压上涌、下陷、中断，三相电压不平衡度（正序、负序、零序）电压（电流）谐波（1-50次）、谐波功率以及间谐波，功率、有功、无功、功率因数等各种有效值电量参数电压闪变（长闪、短闪）。电压、电流相量图，自动生成国标电能质量综合报表。 |  |
| 故障触发记录 |  | 有效值触发、波形触发、谐波（包含每次和THD）超标触发等 |  |
| 事件记录 |  | 详细描述网上发生的各种扰动信息 |  |
| 长时间记录 |  | 各项电能质量参数，有效值、谐波瞬时变化的幅值时间图、概率图和谐波的频谱图；波形和事件的记录。 |  |
| 谐波的测量 |  | 电压谐波（1-63次）、电流谐波（1-63次），精度符合A级标准，以及间谐波，谐波功率（包括基波、感性负载、容性负载、1—50次各次分量）并且显示各次谐波功率的方向。以上均可直接显示一次侧实际值。 |  |
| 闪变测量 |  | 短闪变和长闪变 |  |
| 有效值测量 |  | RMS电压、RMS电流、中性线电压、中性线电流、有功功率、无功功率的最大值、最小值、平均值； |  |
| 功率测量及记录 |  | 总功率、视在功率、功率因数、电能的平均值。3秒，200mS谐波值连续记录。10mS，20mS，200mS和3秒有效值记录和连续记录 |  |
| 不平衡度的测量 |  | 正序、负序、零序、不平衡度。 |  |
| 频率测量 |  | 最大值、最小值、平均值 |  |
| 在线模式 |  | 实时显示各项参数 |  |
| 示波功能 |  | 可以提供谐波、间谐波的频谱图、数值，畸变因数、功率因数数值，电流电压瞬时波形、相位图，有功、无功曲线，并且均可自由放大，数据、图形可以保存、导出，观测时间窗口可调。以上均可直接显示一次侧实际值。 |  |
| 录波功能 |  | 针对现场的各种参数变化情况，仪器提供RMS（有效值）上限值、RMS（有效值）下限、dv/dt、波形相移、波形峰值越限、波形变化、电压电流（1—25）次谐波、THD、瞬态电压变化等多种触发记录波形模式，可以分别记录越限参数的有效值及波形。 |  |
| *数据库管理 |  | 功能强大，用户可以根据需要对数据库中的某一时间段的数据进行分析、多个参数对比；不同的参数分别有时间趋势图、概率图、频谱图等多种显示方式，用户还可以根据自己的需要选择平均值、最小值、最大值、95%概率值显示。 |  |
| *采样速率 |  | 10MHz、DSP数字处理技术、16位A/D转换。 |  |
| 软件 |  | 全中文软件操作系统，分析、管理界面友好，在windows操作系统上运行，有强大的图形及曲线分析功能。全中文报表软件，自动判断测试结果是否符合标准（软件内置国家保准） |  |
| 附属要求 |  | 根据标准（可更改）进行事件的记录。可根据CBEMA和ANSI电压质量曲线（可更改）进行记录。仪器可靠性高，长期稳定性好。PLL锁相环技术的应用，减小频率和谐波测量的误差。 |  |
| 服务 |  | 设备运抵现场，乙方在甲方通知后及时派技术服务人员到现场进行设备安装、试验、调试、数据分析等的技术指导工作及现场培训。免费提供设备的技术咨询（电话指导） |  |
| 质量承诺 |  | 属产品自身质量问题的主机免费维修三年，不包括用户使用不当所造成损坏，终身维修，国家标准有变化时，厂家负责软件免费升级。供货商必须能提供原厂技术服务。 |  |

2 项目需求部分

2.1 货物需求及供货范围

货物需求及供货范围一览表见表2。

表2货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 仪器仪表名称 | 单位 | 招标单位要求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品型号 | 数量 | 技术参数 |  | 产品型号 | 数量 | 技术参数 |  |
|  |  |  |  |  | 测量准确度 | 分辨力 |  |  | 测量准确度 | 分辨力 |
| 1 | 电能质量分析仪 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中文报告软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

2.2 使用条件

表3使用　条　件

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | 0℃～23℃ |
| 2 | 工作湿度 | 40℃（或45℃）时20%-90% |

2.3 项目单位技术差异表

项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求，项目单位应如实、认真地在技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在技术差异表中填写“无差异”。

表4项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

3 投标人响应部分

3.1 技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在“投标人技术偏差表”（表5）下注明“无偏差”。

表5投标人技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.2 投标人应提供的技术资料

表6投标人应提供的技术资料

| 序号 | 内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注：投标人在“投标人响应情况”一栏中填写“是”或“否”。

附录A  技术参数通用条款变更表

| 变更条款页码、款号 | 变更内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原表述 | 变更后表述 |

注　本表是对技术规范“通用部分”的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。