报   价  单

XXXXX公司报价如下（含普票、运费、安装、质保）：

	产品名称
	型号及规格
	数量
（单位：）
	单价
（元）
	合计
（元）

	总磷总氮自动在线分析仪
	
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	0
	
	0.0000 

	合计大写金额
	                    元整  
	小写：                
	                         元


	需 方 联系人：     
	牛先生

	需方联系电话：     
	03723305580

	需方手机：
	13937231675

	需方地址：         
	河南安阳

	需方电子邮箱：
	hi139@139.com

	供 方 联系人：
	

	供方联系电话：
	

	供方手机：
	

	供方地址：
	

	供方电子邮箱：
	


产品具体技术要求见下页

产品具体技术要求

1. 测定原理：仪器能同时测定总氮、总磷两种参数

    总氮：碱性过硫酸钾  UV氧化热分解—紫外分光光度法，配有标准独立的220、275nm光源，与国家总氮标准GB11894-89完全对应。

    总磷：过硫酸钾UV氧化  钼青吸光光度法（700nm）

2．测定范围：0～2/5/10/20/50/100/200mgN/L
             0～0.5/1/2/3/5/10/20/50/100mgP/L
3．分辨率：0.01mg/L（TN）

           0.01mg/L（TP）

4．测量周期：1/2/3/4/6/12/24小时可选，并且能在本地或远程任意时间定时启动。

5．重现性：≤±3% F.S（TN）以内（满量程50mgN/L以下）

           ≤±5% F.S（TN）以内（满量程200mgN/L以下）

           ≤±3% F.S（TP）以内（满量程20mgP/L以下）

           ≤±5% F.S（TP）以内（满量程100mgP/L以下）

6. 功能要求：具有自动核查功能，远程核查功能，自动校准功能，远程校准功能

7.校准：具有定期自动清洗和自动校准功能

8.断电重启功能：具有断电后自动恢复测量功能

9.输出信号：采用两路4-20mA和1路数字输出，数字接口标准采用RS232接口标准，并提供接口协议

10.显示：大屏幕带背景灯的LCD显示器

11.报警：仪器故障自动报警功能和异常值自动报警功能，上限、下限报警等

12.负荷量计算功能：依据流量计输入信号可计算TN、TP负荷量

13.试剂：可提供1个月的使用量

14.预处理器：随本机集成单流路悬浊样品预处理器

15. 清洗：10L蒸馏水（可用半个月/每小时一次测量），无需空气返吹或纯水制备等设施

16.电源：220ACV±10V 50/60Hz 8A 300VA（MAX）
17.中标单位负责管路改造铺设，仪器和工控机连接等；

18．配置清单中，主机、前处理器、台座和备件为进口设备

19.省控水站与市控县界水站总磷、总氮仪器在线监测数据应具备一致性和可比性的特点，所以购置仪器应满足上述条件。

提供相关材料(如产品说明书、图册)
