1. 便携式挥发性有机物分析仪
一、操作环境：环境温度 0--+40℃ 相对湿度小于 95%，非冷凝
二、技术要求：                
1、在固定污染源废气VOC/NMHC非甲烷总烃测试中整套系统必须全程加热180℃以上，仪器内置温控器可对温度进行调节(出厂设置)。 
*2、测量技术：加热型氢火焰离子检测器 (HFID)，检测器最高加热温度可到180℃，温度可控150-200℃，仪器配备与分析主机一体化加热管线。不需额外的供电电源及温控装置。采样碳管前端带原厂进口陶瓷过滤器。
3、多量程切换，有效防止误测量：0-50 mg/m3  0-500 mg/m3、0-5000mg/m3  或0-20 mg/m3, 0-200 mg/m3, 0-2000 mg/m3;
精度和重复性：  优于量程 1% ；检出限：0.2mg/Nm3
*4、内置催化空气净化器与零点气自动生成器，可为仪器提供零点气和不含有机物的助燃空气。零点气需经电离与吸附技术处理，不可单纯活性炭过滤处理，才可满足要求。
*5、一键点火，燃料气和助燃气危险状态自动关闭，仪器显示界面字符段提示点火状态以及火焰工作状态
*6、1秒T90快速响应，实时快速准确监测数据。配备3m采样管线，系统滞后时间不高于2S.
*7、样品浓度数据实时存储，最大可配置4G存储卡，数据可直接由SD卡读出，且数据由5.5英寸彩色LCD屏显示，可实时实现曲线显示，实时检测数据
*8、符合CEE UNI EN 13526-12619法规
*9、主机内置甲烷切割器，有效防止系统气路出现冷点。可进行总烃/非甲烷总烃的手动切换测量。
*10、仪器采用手提式便携箱，一体化设计，整体仪器重量低于10KG，轻巧，防碰撞。
*11、要求主机有中文操作系统、中文菜单项
三、技术指标：
  测量技术：加热型氢火焰离子检测器 (HFID)
测量组分：THC、VOC、CH4、NMHC
*测量量程：0-50 mg/m3  0-500 mg/m3、0-5000mg/m3（其它量程可定制）
响应时间： 1 秒至 T90   
精度和重复性：优于量程 1% 
LDL：0.2mg/m3
线性： 优于1% 
输出串口：USB或RS232
重量：不大于10Kg 
非甲烷切割器：内置
四、配置要求： 
序号 项目 数量
1 主机：测量VOC、THC、NMHC
内置采样泵、内置零气发生器 1
2 加热采样管线 1
3 进口陶瓷过滤器 3
4 彩色显示屏 1
5 内置数据存储器，实时存储浓度测量数据，可直接导出 1
6 4G U盘 1
7 铝制外箱，与主机一体化 1
8 中英文说明书 1
9 4L 燃料气，含减压阀 1
10 4L 丙烷，空气背景；含减压分 1
五、质保期
12个月，免费质保期后提供有偿服务。提供终身技术咨询服务
六、人员培训
为用户提供技术培训 包括：免费安装调试，提供中文版操作规程或作业指导书，并对使用人员进行培训。
培训内容：
1、掌握所供仪器的工作原理。
2、掌握仪器的调试手册。
3、掌握仪器系统的参数设定。
4、掌握仪器系统的常见故障处理方法
5、培训地点为用户指定的地点。
七、售后服务
提供厂家售后的服务承诺书，一旦出现故障，接到用户通知24小时内给出明确答复，并在48小时内解决排除故障及产生故障原因，直到故障消除，并派维修人员到达现场维修或者提供同型号的设备给用户使用,直到仪器故障排除。