回复邮件的主题词为：项目名称——价格——贵公司名称——联系人——电话
	     [image: image1.png]


          安阳市赤子商贸有限公司
   和谐共生 恒久共荣    AnYang Chizi Commercial and Trading Co.,Ltd.

	

	

	   项目名称：S-665-667-a

	客户名称： 安阳市赤子商贸有限公司
	报价单位：

	地址：安阳市文峰区河南省安阳市文峰区惠苑路17号
	地址：

	联系人：牛经理
	联系人：

	电话：0372-3305580
	电话：

	E-mail： hi139@139.com
	E-mail：

	您好！能与您合作，我感到万分荣幸，我公司预购设备，特向贵公司询价：


项目具体技术要求
细胞与组织培养工程实验室设备
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量

	1
	立式高压灭菌锅
	工作电源：～220V/50Hz；

功率（kW）：≥2；

容积：不低于30L；           

工作温度：5-135℃；

不同温度可设定时间：1～99min；

工作压力（MPa）：随温度；

器内温差：≤1℃。 
	1

	2
	电子天平
	量 程：≥6000g；精 度： 100mg；电 源： 220V/50Hz。
	2

	3
	电热恒温震荡培养箱
	容 积：275~285L；温控范围：5-50℃；温控精度：±1℃；振荡速度：起动-300r/min；振 幅：19~21mm（回旋）；振荡组数： 2；装 瓶 量： 100ml×15×2 ；200ml×9×2；加热功率：380~420W；压缩机功率：175~185W；电 源：交流220V/50Hz。
	1

	4
	超净工作台
	1.外形尺寸：≥900×700×1450mm，单人单面，水平送风；

2.工作台面采用SUS304高档不锈钢弧形台面，杜绝操作直角台面；

3.采用进口可调风量离心风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态；

4.无隔板高效过滤器，冷轧板三道酸化工序精制烤漆

5配灭菌器电源,带紫外灯；

6.洁净度：≥100级，送风风速：0.3－0.7m/s
	1

	5
	迷你离心机
	最高转速/离心力：6000rpm/2000g；最大容积： 八连管转头 2×0.2mL八连管    标准管转头6×1.5mL或2mL；尺寸(W×D×H)：15~18×15~18×11~13cm；电源：220V，50Hz。
	1

	6
	多样品组织研磨机
	应用领域：粉碎、混合、均化以及细胞破碎 ；样品特征：软性、中硬性、硬性、脆性、弹性、纤维质 ；进样尺寸：不超过 8 毫米 ； 最终出样尺寸：约 5 微米 ； 批次加料量*：最大 2 x 20 毫升 ；典型粉碎时间：2 分钟 ；干磨/湿磨/低温碾磨：可以 ； 使用反应用玻璃珠进行细胞破碎：最多 192 x 1.2/0.2 毫升,可以选择24,10,5,96孔适配器 ；带丝扣旋紧盖的碾磨罐：1.5 - 50 毫升 ；带自动中心定位的紧固装置：是 ；碾磨平台数（可接纳碾磨罐数）：2 ； 粉碎时间数码预设：10 秒 - 99 分钟；参数锁定功能：有 ；
	1

	7
	PCR产物震荡仪
	运行方式 ：圆周 ；周转直径： 3.5~4.5 mm； 电机输入功率：50~60 W ；电机输出功率：8~12 W ；允许连续运转时间：100 min； 最小转速 (可调节) ：500 rpm ；速度范围： 0 - 2500 rpm ；运行方式 ：连续运转；  点动功能： 用酶标板工作 ： 酶标板数 ： 1；允许环境温度：  5 - 40 °C ；允许相对湿度：  ≥80 % ；电压： 200 - 240； 频率 ：50/60 Hz 。 
	1

	8
	全自动表面张力仪 
	测量范围：1-1000mN/m；提升速度：0.099-500mm/min；最大提升距离：大于110 mm；电源：220V  AC, 40-60Hz；功率：35~45W(运行)，5~8W(预热)；接口：2 x RS232
	1

	9
	便携式二氧化碳检测仪
	适用：人工环境、农业大棚、低温实验室、工厂及商用室内CO2探测
测试气体：二氧化碳（ CO2 ）
测定原理：双波束红外测量原理
测试范围：0~5.000% ;0-2000ppm CO2
分辨率：0.001%
指示精度：± 5% ± 0.01%CO2
报警设定值：1.000%CO2 ( 可根据用户需要调节 )
报警精度：± 0.01%
报警声级强度：> 70db（距蜂鸣器 1 米 远处）

报警光能见度：> 20 米 （黑暗中）
响应时间：< 6 0 秒
工作温度范围：-5~40℃

相对湿度：≤ 98%
传感器使用寿命：≥5年
满充电仪器连续工作时间：>10小时
外形尺寸：≤105mm×60mm×30mm
重量：≤220克
电池：匹配可充电锂电池二块（节）

最高开路电压：3.7伏
仪器平均工作电流： <60mA （无报警时）
	1

	10
	多功能环境检测仪（风速，风量，温湿度，照度，噪音）
	适用范围：风速、风量、温湿度、照度、噪音环境指标测量

温度：-10℃～60℃±1.5℃（14℉～140℉±2.7℉）

湿度：0%～100%RH±3%RH（25℃时） 

照度：0～2000Lux±5%（×1），2000～20000Lux±5%（×10），

20000～50000Lux±5%（×100）

风速：0.5～20m/s（1.8～72 km/h，1.6~65.7 ft/s， 0.9~38.9knots）±3% 

风量：0~999900 CMM（0~999900 CFM）3% 

声级：30~130dB(A)±1.5dB

尺寸：≤280*89*50mm（包含传感器探头）

电池：匹配可充电电池两块（节）

重量：≤450g（包括电池）
	1

	11
	普通离心机
	最高转速：4000r/min 

最大离心力：2610×g 
最大容量： 24×15ml(swing rotor) 

电源： AC 220V  50HZ 2A 

定时范围： 0～99min

 噪   音： ≤55dBA 
控速精度： ±50r/min 
	1

	12
	核酸电泳仪
	输出定时 / 计时控制 
自动无负载输出保护 
自动过载和短路保护 
自动记忆工作状态 
3 位数显， 1 位状态显示 
防滑动机箱脚 
机箱可层叠 1
电压： 50~120 V ， 递增单位： 1V 
电流： 10~800 mA ， 递增单位： 1mA 
定时： 0~999 分， 递增单位： 1 分钟
	1

	13
	细菌过滤器
	滤膜直径约35mm，孔径0.45um或0.65um。  不锈钢滤器330ml
	1

	14
	组织包埋机
	主要技术参数

储蜡槽容量不低于2000mL 
储蜡槽温度：55～70℃ 
流蜡管温度：55～70℃ 
工具槽温度：55～70℃ 
保存槽温度：55～70℃ 
镊子槽温度：55～70℃ 
滴蜡板温度：55～70℃ 
外形尺寸：500×530×370mm 
电源电压：220V 50Hz 
整机功率800W
	1

	15
	洗瓶机
	1.刷子：1位

2.冲洗孔数：12位

3.瓶子直径：￠60mm-97mm
4瓶子最高度：180mm
5. 洗瓶速度：1200- 1500只/小时
6.总功率：370W
7.电压：380V 三相交流电
	1

	16
	空调
	1.制冷量(W)≥ 7200；

2.制冷功率(W) ≥2470；

3.制热量(W）≥8900；

4.制热功率(W) ≥3050；

5.电辅加热功率(W) ≥2100；

6.内机噪音(dB(A) 35-41；

7.外机噪音(dB(A） ≤56；

8.变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13（三级能效）；

9.循环风量(m3/h) ≥1200；

10.自动清洁
	4

	17
	空气净化器
	1.额定风量：≥1000m3/h；

2.过滤效率：≥99.99%；

3.平均风速：1.2~2m/s±20%

4.噪音：≤62dB
	2

	18
	培养基自动定量灌装机
	1.总功率：≥3.8KW
2.灌装量：10-500mL
3.容积：≥50L
4.种类：液体灌装机
5.生产能力：≥1500瓶/小时
6.适用瓶径：250-500mm
7.额定功率：380W
8.适用瓶高：300-11000mm
9.微电脑控制

10触摸屏

11.带加热功能
	1

	19
	转角台
	1.1000*1000*850mm

2.围板18mm厚三聚氰胺板板式结构，面板13mm厚实芯理化板；

3.具有卓越的抗弯和抗冲击性能     

[image: image2.jpg]



	2

	20
	边台试验台
	1.3000*750*850mm；

2.围板18mm厚三聚氰胺板板式结构，面板13mm厚实芯理化板；

3.耐酸碱，耐腐蚀，抗菌；

4.具有卓越的抗弯和抗冲击性能

结构样式见参考图

      [image: image3.jpg]




	1

	21
	边台试验台
	1.2200*750*850mm；

2.围板18mm厚三聚氰胺板板式结构，面板13mm厚实芯理化板；

3.耐酸碱，耐腐蚀，抗菌；

4.具有卓越的抗弯和抗冲击性能

结构样式见上参考图
	1

	22
	单面试剂架
	1.1200*550*300mm

2.围板18mm厚三聚氰胺板板式结构，面板13mm厚实芯理化板

3.耐酸碱，耐腐蚀，抗菌；

4.卓越的抗弯和抗冲击性能

结构样式见参考图

        [image: image4.jpg]




	2

	23
	分装台
	1.3000*750*850mm；

2.围板18mm厚三聚氰胺板板式结构，面板13mm厚实芯理化板；

3.耐酸碱，耐腐蚀，抗菌；

4.卓越的抗弯和冲击性能，美观，耐用

结构样式见参考图

     [image: image5.jpg]




	2

	24
	电子分析天平
	1.量程： ≥210g； 

2.精度：0.1mg；

3.称盘尺寸：≥￠90mm；

4.重复性：≤±0.1mg； 

5.线性：≤±0.2mg；

6.纯铝防风罩背板以防止静电干扰称重结果；

7.触感反馈式按键，确保操作准确有效；

9.自动校准系统；

10.以1℃为间隔从5℃-40℃每一个温度点全程温度补偿，有效的解决天平由于传感器随温度的变化而变形所带来的误差问题；

11.全自动故障诊断；

12.超载保护；

14.双极一体传感器；

15.高对比度液晶显示屏；

16.内置RS232接口，符合GLP标准
	2

	25
	电子天平
	1.电源：220V/50Hz，
2.称量范围(g)：≥1000，
3.最小显示值(mg)：10，
4.重复性(≤g)：±0.02，
5.防风罩内部高度：约175×155×85mm
	2

	26
	纯水机
	1.产水量：≥20L/h；

2.最大取水流量：1--1.5L/min；

3.源水：市政自来水；

4.源水温度：5-40℃；

5.源水压力：0.1---0.5MPa；

6.出水水质：0.1—0.5μs/cm

7.储水箱容量：有效容积≥20L；

8.系统功率：220V/50W；
	1

	27
	台式酸度计
	1.pH测量范围：0.00-14.00pH

2.分辨率：0.01pH

3.精度 ±0.01pH

4.mV测量范围：±1999mV

5.精度： ±1 mV

6.温度范围（℃）：0-100

7.pH校准点：最多3点

8.温度补偿：自动/手动

9.终点判断：自动/手动

10.缓冲液自动识别：具备
	2

	28
	台式EC计
	1.测量范围：Cond 0~2*105（us），Tenp:-30~120℃；

2.准确度0.5%；

3.温度补偿范围：15~35℃；

4.记录输出：0~20mV，电源 AC:220V±10%；50/60Hz
	2

	29
	微量可调移液器
	可整只消毒，0.5-10ul，2-20ul，20-200ul，100-1000ul，500-5000ul各一支
	1

	30
	升降圆凳
	要求凳面防火、耐酸碱腐蚀，能够承受100kg以上的压力；

直径300mm,高度在500 mm之间（连续可调）；

立杆和脚为壁厚1.2 mm直径40 mm的钢管；

中间为升降螺杆，带托盘，壁厚1.6mm；

底脚座为：三字交叉型 310 mm*310 mm，金属部分喷塑，白色高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，结构稳固，稳定性好
	40

	31
	卧式灭菌锅
	1.灭菌过程自动控制不锈钢材质，灭菌室容积：≥0.36m3；

2.单门，外型尺寸(mm)≥1120*1300*1870；内室尺寸(mm)：≥600×600×1000；

3.灭菌器用电总功率≥18kW；

4.额定工作压力：0.21~0.23Mpa；

5.额定工作温度：40~134℃
	1

	32
	高压蒸汽灭菌锅
	1.外型尺寸：（W*H*Dmm）≥600*979*560；

2.内型尺寸：（W*H*Dmm）≥Φ370*635；

3.容积：≥75L；

4功率：≥4000W；

5.内部材质：不锈钢SUS304；

6.最大工作压力0.165Mpa；最大设计压力0.3MPa；

7.灭菌温度：105~126℃；

8.融解温度：60~100℃；

9.保温温度：45~60℃；

10.灭菌时间：1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时。；

11.融解时间：0-250分钟，可至72小时；

12.保温时间：可延至72小时，自动关机；

13.程序化时间设定：1~99小时延时启动设置；

14.排气控制：排气阀开放温度设定；

15.安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝；带安全自锁功能（安全阀，防超压，防干烧，防超热，防漏电，防超电流，关盖确认等）；

16.压力容器类型：小容积压力容器；

17.电源条件：220V，16A

18.附件：3个不锈钢丝篮，1个加热器盖，滑轮制动器1套，1个排水管，排气瓶2个，保修卡、说明书各1套。
	1

	33
	光照培养箱
	1.液晶显示屏，控温范围：无光照时5-50℃，有光照时10-50℃；

2.分辨率：0.1℃，波动度：±1.5℃，均匀度：±2℃；

3.光照强度：0-15000Lx（分六级可调）；

4.输入功率：≥1300W，定时范围：0-999小时；

5.内胆尺寸(mm)：≥520×418×1150，外形尺寸(mm)：≥650×660×1630，6.载物托架：≥4块
	2

	34
	电热鼓风干燥箱
	1.液晶显示屏，控温范围：室温+5～250℃，分辩率：0.1℃；

2.波动度：±0.5℃(100℃)，均匀度：±1℃(100℃)；

3.输入功率：≥1100W；

4.内胆尺寸(mm)：≥550×500×550，外形尺寸(mm)：≥840×630×735；5.载物托架：≥3块，定时范围：0～100小时
	1

	35
	培养瓶周转车
	1.不锈钢材质

2.载重≥400kg;

3.车板尺寸1355*650mm;

4.扶手高度≥890mm;

5.静音脚轮，采用万向轮：轮架采用特殊尼龙加各种其它成份组成；角轮直径≥130mm;

6.自重≥22kg

[image: image6.jpg]



	3

	36
	更衣柜
	外形尺寸≥1800*900*450mm；材质：整体均采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；单开门；内部要求有2个搁板，搁板位置均可调。
	4

	37
	接种小推车
	1.材质不锈钢，实用三层，三面护栏；

2.护栏高度≥7cm，顶层带器具抽屉及垃圾桶；

3.尺寸大小：640×460×860mm
	10

	38
	超净工作台（双人单面）
	1.外形尺寸≥1500×700×1450mm，双人单面，水平送风，

2.工作台面采用SUS304高档不锈钢弧形台面，杜绝操作直角台面；

3.采用可调风量离心风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态；

4.无隔板高效过滤器，冷轧板三道酸化工序精制烤漆；

5.配灭菌器电源,带紫外灯；

6.洁净度：≥100级，送风风速：0.3－0.6m/s
	4

	39
	超净工作台（单人单面）
	1.外形尺寸：≥900×700×1450mm，单人单面，水平送风；

2.工作台面采用SUS304高档不锈钢弧形台面，杜绝操作直角台面；

3.采用可调风量离心风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态；

4.无隔板高效过滤器，冷轧板三道酸化工序精制烤漆

5配灭菌器电源,带紫外灯；

6.洁净度：≥100级，送风风速：0.3－0.7m/s
	10

	40
	防静电专用接种椅
	1.将导电PU材料一体成型，内含冲压成型钢板镶件，符合人体曲线要求，靠背与坐垫间由优质锰钢连接，结实，美观；

2.防静电效果符合ESD/EOS标准。防静电功能，可防止尘埃离子在净化车间座椅上的聚集，有效降低组培接种过程中造成的污染
	20

	41
	接种器具杀菌器
	1.口径≥41mm，整体氩弧焊处理，无接缝；

2.不锈钢材质；显示方式：数字显示；

3.温度范围：0-320度可调，进口加热棒
	32

	42
	高效节能培养架
	1.尺寸1.25×0.5×1.8米或1.25×1.0×1.8米；

2.层板采用1.2mm厚反光铝板，实用5层，插式安装，拆卸方便（非万能角钢）；

3.插孔暗式布线，每层配28W光谱灯两套，光照独立开关，高效节能；4.自动定时，28W特定光谱灯发光率高、发热率低，可与培养物近距离接触；

5.插孔暗式布线
	80

	43
	电子温湿度计
	1.LCD数字显示，记温，记湿；

2.温度量程：-10℃到60℃，

3.湿度量程 ：20%到95%
	10


报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌、型号、规格
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	立式高压灭菌锅
	
	
	1
	
	

	2
	电子天平
	
	
	2
	
	

	3
	电热恒温震荡培养箱
	
	
	1
	
	

	4
	超净工作台
	
	
	1
	
	

	5
	迷你离心机
	
	
	1
	
	

	6
	多样品组织研磨机
	
	
	1
	
	

	7
	PCR产物震荡仪
	
	
	1
	
	

	8
	全自动表面张力仪 
	
	
	1
	
	

	9
	便携式二氧化碳检测仪
	
	
	1
	
	

	10
	多功能环境检测仪（风速，风量，温湿度，照度，噪音）
	
	
	1
	
	

	11
	普通离心机
	
	
	1
	
	

	12
	核酸电泳仪
	
	
	1
	
	

	13
	细菌过滤器
	
	
	1
	
	

	14
	组织包埋机
	
	
	1
	
	

	15
	洗瓶机
	
	
	1
	
	

	16
	空调
	
	
	4
	
	

	17
	空气净化器
	
	
	2
	
	

	18
	培养基自动定量灌装机
	
	
	1
	
	

	19
	转角台
	
	
	2
	
	

	20
	边台试验台
	
	
	1
	
	

	21
	边台试验台
	
	
	1
	
	

	22
	单面试剂架
	
	
	2
	
	

	23
	分装台
	
	
	2
	
	

	24
	电子分析天平
	
	
	2
	
	

	25
	电子天平
	
	
	2
	
	

	26
	纯水机
	
	
	1
	
	

	27
	台式酸度计
	
	
	2
	
	

	28
	台式EC计
	
	
	2
	
	

	29
	微量可调移液器
	
	
	1
	
	

	30
	升降圆凳
	
	
	40
	
	

	31
	卧式灭菌锅
	
	
	1
	
	

	32
	高压蒸汽灭菌锅
	
	
	1
	
	

	33
	光照培养箱
	
	
	2
	
	

	34
	电热鼓风干燥箱
	
	
	1
	
	

	35
	培养瓶周转车
	
	
	3
	
	

	36
	更衣柜
	
	
	4
	
	

	37
	接种小推车
	
	
	10
	
	

	38
	超净工作台（双人单面）
	
	
	4
	
	

	39
	超净工作台（单人单面）
	
	
	10
	
	

	40
	防静电专用接种椅
	
	
	20
	
	

	41
	接种器具杀菌器
	
	
	32
	
	

	42
	高效节能培养架
	
	
	80
	
	

	43
	电子温湿度计
	
	
	10
	
	

	     合计：     ￥　       　  　　元
	 含税（%）：
	 含运费：      元


供应与需求的差别
	序号
	产品名称
	需求参数
	供应参数
	差别

	1
	立式高压灭菌锅
	复制表一技术要求一栏中内容
	写出贵公司不同与技术要求的参数
	差别的大小以及优劣

	2
	电子天平
	
	
	

	3
	电热恒温震荡培养箱
	
	
	

	4
	超净工作台
	
	
	

	5
	迷你离心机
	
	
	

	6
	多样品组织研磨机
	
	
	

	7
	PCR产物震荡仪
	
	
	

	8
	全自动表面张力仪 
	
	
	

	9
	便携式二氧化碳检测仪
	
	
	

	10
	多功能环境检测仪（风速，风量，温湿度，照度，噪音）
	
	
	

	11
	普通离心机
	
	
	

	12
	核酸电泳仪
	
	
	

	13
	细菌过滤器
	
	
	

	14
	组织包埋机
	
	
	

	15
	洗瓶机
	
	
	

	16
	空调
	
	
	

	17
	空气净化器
	
	
	

	18
	培养基自动定量灌装机
	
	
	

	19
	转角台
	
	
	

	20
	边台试验台
	
	
	

	21
	边台试验台
	
	
	

	22
	单面试剂架
	
	
	

	23
	分装台
	
	
	

	24
	电子分析天平
	
	
	

	25
	电子天平
	
	
	

	26
	纯水机
	
	
	

	27
	台式酸度计
	
	
	

	28
	台式EC计
	
	
	

	29
	微量可调移液器
	
	
	

	30
	升降圆凳
	
	
	

	31
	卧式灭菌锅
	
	
	

	32
	高压蒸汽灭菌锅
	
	
	

	33
	光照培养箱
	
	
	

	34
	电热鼓风干燥箱
	
	
	

	35
	培养瓶周转车
	
	
	

	36
	更衣柜
	
	
	

	37
	接种小推车
	
	
	

	38
	超净工作台（双人单面）
	
	
	

	39
	超净工作台（单人单面）
	
	
	

	40
	防静电专用接种椅
	
	
	

	41
	接种器具杀菌器
	
	
	

	42
	高效节能培养架
	
	
	

	43
	电子温湿度计
	
	
	


