CODmax II分析仪

用途：用于污染源监测（包括市政污水进口、排口；工业污水排口）：工业过程 用水监测；地表水监测；

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线COD仪 | CODmax II | 1 | 套 |
| 2 | 预处理+泵 | LQYQ | 1 | 台 |

主机技术参数：

- *原理：采用重铬酸钾法高温消解，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。符合国标GB11914-89；

- *完全符合COD水质自动监测仪产品技术要求的行业标准（HJ/T377-2007），测量数据与实验室方法吻合性好，易通过环保部门验收；

- 测量范围：10~5000mg/L；

- 三档量程：10~1500mg/L，1000~3000mg/L，1500~5000mg/L满足不同水质的测量需求。量程自动切换到最适合当前测量水样水质的测量量程而无需任何手动操作；

- 示值误差（邻苯二甲酸氢钾试验）：±10%；重复性：5%；示值稳定性：±5%；

- 消解时间：自动、3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选；

- *测量间隔时间：连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量；

- 校准：自动校准（时间间隔可人工选择每隔1天到每隔7天自动校准一次)；

- 低维护量：每月仅需1小时的维护时间；

- *仪器自动清洗，自动全量程校正；

- *活塞泵取样技术、系统中不包括任何蠕动泵，减少故障；采用抗腐蚀管路，延长仪器寿命；

- *光学定量系统，保证测量精度；

- 化学反应单元配备安全防护面板，减少操作人员威胁；

- 输出：模拟信号0/4~20mA，最大负载500Ω；

- 数字通信 RS485 Modbus；

- 仪器内置2个多功能输出继电器：24V，1A；

- 服务端口：RS232；

- 环境温度：+5℃～+40℃；

- 电源：220VAC±10%/50-60Hz；

- 功率：100W；

- 尺寸：550mm×810mm×390mm（宽×高×深）；

- 重量：约22kg(不包括试剂)。