| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复用多功能卧式健身车 | 台 | 2 | 规格：143*56*100cm， ★程式控制：12种预设程控模式+1种使用者自订 控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等） 阻力调整方式：ECB电动磁力式 心率测试：手握心率 移动轮：前轮 最大使用者承重量120kg 飞累尺寸：26cm 飞轮重量：9kg |
| 2 | 复健型电动跑步机 | 台 | 2 | 机器规格：90*82*128cm 程式控制：3种预设程式+2种使用者自订+HRC心率程式 持续马力：DC2.25HP Cont. ★速度范围：0.1-10km 心率测试：手持心率 控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等） 坡度控制：电动扬升 反向训练：0-45km可调 跑步面积：49.5*154cm 踏板：双色高级止滑踏板 |
| 3 | 医用康复慢跑台 | 台 | 2 | 超低车身设计，旋转式显示面板，超低关节冲击 机器规格：191*82*128cm ★程式控制：3种预设程控模式+2种使用者自订+HRC心率程式 扶手按键 持续马力：DC2.5HP Cont. ★速度范围：0.1-10km 心率测试：手持心率 控制面板：LED显示 坡度控制：电动扬升 跑步面积：49.5*154cm 减震装置：悬吊避震机构设计. |
| 4 | 立式下肢功率车 | 台 | 2 | 超大LCD背光显示屏，触碰式屏幕、V槽传动，高低+前后立体座椅调整，横越式立柱设计，适合各年龄层使用者。 机器尺寸：130*57*125cm 阻力系统：电磁控 ★程式控制：12程序模式+1自定义模式+H.R 脉博测量：手握心中跳 移动轮：前轮 阻力前飞轮：直径26cm，7kg 最大载重：120kg. |
| 5 | 动感单车 | 台 | 2 | 阻力控制：无段式牛皮刹车 刹车系统：下压式 传动：V型多沟皮带 踏板：铝合金 移动轮：Yeg 座椅调节：双向式调节 把手调节：高低式调节 最大使用者承载重量：130kg |
| 6 | 全自豪华按摩椅 | 台 | 2 | 规格：1870*840*780mm,功率150W，高新液晶显示，四轮硅胶机械手臂，固定气压夹手、足部环抱气压、内置元气、拉筋的多种自动按摩模式，豪华液晶显示/无线摇控/筒状腿部/足底滚轮刮痧按摩/音乐播放. |
| 7 | 全自豪华按摩椅 | 台 | 2 | 规格：1210*820*1200mm，功率150W，金属机芯环保硅胶按摩手臂2-20CM可调，皮包双层气囊美腿手动伸缩，靠背115-170度调节，高性能智能集成电路，实现人手仿真按摩。共享使用SD卡，豪华液晶显示/无线摇控/筒状腿部/足底滚轮刮痧按摩/音乐播放. |
| 8 | 气血循环机 | 台 | 2 | 功能特点: 采用数码技术 自动定时 十五档速度调节 八档红外线选择 卡路里自动计算 无线遥控 磁波导入。 使用范围： 背部 腰部 腹部 脚底 手部（可以对手心处进行按摩） 小腿 额定电源:220V 50HZ；额定功率:45瓦；额定时间:30分 |
| 9 | 平行杠 | 套 | 1 | 规格：335*（85.5-112）*（78-120）cm，用于借助上肢进行步态训练。 |
| 10 | 训练阶梯 | 套 | 1 | 规格：三向，337*139*（134-166）cm，用于使用者恢复日常上下楼功能训练，扶手高度可调节。 |
| 11 | 倾斜台 | 套 | 1 | 规格：（201-324）*85*35.5 cm，用于上下坡步态训练。 |
| 12 | 站立架 | 个 | 1 | 规格：73.5*79.5*（94.5-114.5） cm，用于站立训练，高度可调节。 |
| 13 | 前臂内外旋转运动器 | 套 | 1 | 规格：46*38*98 cm，用于改善前臂旋转功能。 |
| 14 | 肩关节旋转运动器 | 套 | 1 | 规格：77*30*98 cm，用于改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。 |
| 15 | 腕关节掌屈运动器 | 套 | 1 | 规格：62*22*28.5 cm，用于改善腕关节及各个方向的活动范围。 |
| 16 | 组合训练器 | 套 | 1 | 规格：320*276*240 cm，用于运动全身，改善全身关节活动范围，配置肩梯、肋木、踝关节训练器、滑轮吊环训练器、胸背部矫正运动器、复式墙拉力训练器、运动训练架。 |
| 17 | 偏瘫康复器 | 套 | 1 | 规格：87*48*167 cm，用于改善偏瘫者利用健侧肢体帮助患者进行被动性训练，增加关节活动度。 |
| 18 | 姿势镜 | 个 | 1 | 规格：85*67*190 cm，用于针对各种姿势或者表情进行矫正训练。 |
| 19 | 可调作业台 | 张 | 1 | 规格：139*80*61-85 cm，作业训练用桌，桌面高度可调节。 |
| 20 | 综合作业训练车 | 套 | 1 | 规格：操作台190.5*103*94.5 cm，用于改善手指对指功能、提高手眼协调能力、训练感知能力及大脑对图形的识别能力、并能训练上肢稳定性、协调性、提高上肢日常活动能力。 |
| 21 | 立式套圈 | 套 | 1 | 规格：Φ28*47 cm，用于训练眼、手协调功能。 |
| 22 | 上肢推举训练器 | 套 | 1 | 规格：用于上肢肌力协调运动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 23 | 橡筋手指练习器 | 套 | 1 | 规格：40*48*50 cm，用于训练指关节、腕关节活动度及手指肌力。 |
| 24 | 手指阶梯 | 套 | 1 | 规格：29.5*12*45 cm，改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 |
| 25 | 智能耳机 | 套 | 1 | 用于监测老年人的听力情况 规格：长58mm X 宽 13.6mmX厚6.6mm ★1）应用主流的Android手机和平板蓝牙无线连接方式进行纯音听力测试 2）可以长期跟踪使用人的听力变化情况 3）测试的频率点为125Hz，250Hz，500Hz，1000 Hz，2000 Hz，4000 Hz，8000 Hz共7个点 4）测试的听力级强度从15dB到90dB范围 5）产品尺寸：长58mm X 宽 13.6mmX厚6.6mm（★产品尺寸大小不能超一倍） 6）充电时间: 1.5小时 7）待机时间:100小时 8）连续通话时间:3小时 9）连续播放音乐时间:3小时 10）蓝牙规范: Bluetooth 4.1+EDR 向下兼容 11）蓝牙芯片组: 络达方案芯片: WS9623ADMFF 12）蓝牙协议: 支持：HSP1.2，HFP1.6，A2DP1.2，AVRCP1.6，HID 协议 13）语音状态提示：支持语音提示 14）智能降噪:中星微自带降噪，回音消除，噪声抑制 ★15）同时连接两部带蓝牙功能手机：支持一拖二 ★16）清晰的无断续音的传输距离(无障碍全方向):10米 17）喇叭输出频率范围:20-20000HZ 18）喇叭尺寸阻抗（Φ10mmX3.2mm）:32Ω 19）充电接口拨插寿命次数:10000次 20）按键寿命:20000次 ★21）保证使用正版软件，必须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件、生产厂家持有的计算机软件著作权登记证书复印件，均加盖厂家公章。 |
| 26 | 老人便椅 | 张 | 100 | 规格：宽53 cm /深41 cm/高63 cm/坐高45cm， 材质：铝合金管芯，外裹抗菌尼龙。 |
| 27 | 老人淋浴椅 | 张 | 20 | 规格：宽53 cm /深41 cm/高73 cm/坐高43cm， 材质：铝合金管芯，外裹抗菌尼龙，四脚带静音脚轮。 |
| 28 | 老人淋浴床 | 张 | 5 | 床身材质：304不锈钢/床体长度190cm /床体宽度60cm/调节高度50~60cm（可调节） /下水口直径9cm /承载150kg。 |
| 29 | 紫外线消毒车 | 台 | 6 | 一、产品特点：移动便利，自带360°车轮，便于移动；语音提示，通过语音提示，确保操作安全；时间控制，独有的定时功能，设定自动延时；便于存储，可将灯管折叠，便存储；可杀灭病菌：甲型H1N1、SARS病毒、流感病毒、乙肝病毒、大肠杆菌、其他传染类病菌,二、产品技术参数：电源电压220V ， 额定频率50Hz ， 紫外线灯管功率 30Wx2 ，辐射紫外线波长253.7nm ， 紫外线辐射幅度：单支灯管≥125μW/c㎡，双支灯管幅度≥125μW/c㎡ ，净化率：95％，额定电压：220V，额定频率：50Hz，重量：25kg。 |
| 30 | 简易呼吸器 | 套 | 1 | 材质：蓝色和绿色为PVC， 白色为硅胶。配置：球囊1只， 面罩1只， 口咽通气道3支， 输氧管1根，开口器1只，储气袋1只， 说明书1本，包装（PP盒或塑料袋）。 |
| 31 | 抢救车 | 台 | 1 | 材质：进口不锈钢430/201，规格：650*400*900mm，结构：框架实板焊接，脚轮：直径8.5cm，天然医用橡胶，两个带刹车。 |
| 32 | 多功能床 | 张 | 2 | 1. 规格：195*84*80cm，床体可载重≥300kg；高动态载重≥170kg； 2.调节范围：背部调节角度度0～75±5°；脚部调节角度度0～45±5°mm。 3.材质及工艺：床母采用30×60×2.0㎜矩型碳素钢管焊接成型；床面板采用1.2㎜优质冷轧钢板一体冲压成型,整床面板凹形孔80个，透气防湿，有效防治褥疮；床背板下面有加强筋，采用双支撑式底梁，受力均匀，承重75KG不变形；整床采用机器人自动焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 4.金属表面处理：经过除油除锈磷化、电泳底漆及喷涂电烤处理，表面光洁明亮，不生锈不脱落附着力达到一级；方便清洁卫生，更好的保护患者的身体健康。 5.欧款床头尾板采用：全新进口ABS材料，一体吹塑成型，坚固耐用；床头高575mm、床尾低515mm，设计独特，美观大方；中间带有防火装饰美化板，暗藏耳形自动锁定装置，可快速拆卸快速复位，满足临床急救需求。 6.护栏系统：一键式锌合金开关床侧护栏，采用铝合金表面磷化处理的扶手，抗菌防腐，耐酸碱；全长1460mm，高420mm，六支φ19mm不锈钢支立柱，底座加有极限保险设计，结构合理，坚固耐用；收缩时平齐床垫，可防止床垫移位；操作简便，使用方便。 7.传动系统：手动双摇，丝杆带双向极限保护装置；螺杆采用进口高强度45#合金钢，防滑耐磨损、轻便静音；连接为钢件，使用寿命长；可折叠式ABS手柄，伸展自如，节省空间。 8.床框两边各有3个点滴孔，便于不同方位输液；下面各有2个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。 9.脚轮采用：5寸中控脚轮，左右各有1个圆轮组成，轮面为超级聚氨脂材料，静音耐磨；支架采用航空铝材料一次性压铸，一脚制动，四轮刹车；U型刹车键采用304不锈钢圆管制造； 10.颜色可选择：天兰色、木纹色、果绿色等。 11.标准配置：ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、ABS病历卡1个、点滴 孔6个、钢塑引流钩4个、不锈钢输液架1支、钢塑杂物架1个、中控脚轮4个； |
| 33 | 上下肢智能康复训练仪 | 台 | 1 | 规格：60*42*95 cm，主动被动训练方式，额定电压AC220V 50Hz 产品功能： 1、通过正确的模式刺激肌肉运动，达到刺激神经的目的 2、运动使肌肉拉伸压缩，提高经脉回流压力，改善血液循环 3、增加关节的活动度，减少痉挛，使肢体变得更软和 4、保持或恢复行走能力，增强四肢协调能力 5、促进新陈代谢、血液循环及肠蠕动，防止深经脉血栓发生和泌尿系统感染 6、改善手脚灵活度，增强肌肉力量及改善心血管系统功能 7、对于功能较差的人群可使用电机带动肢体做被动训练，对于功能较好的人群可以做主动训练。8种不同阻力选择训练。 8、可同时对上下肢进行康复训练，更有利于增强四肢协调能力 选用人群：脑梗中风偏瘫/脑瘫；关节多样化僵硬；四肢瘫痪、四肢发冷麻痹；帕金森综合症；骨质疏松等。 |

医疗专用设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | - 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 ★2.分析速度：生化速度200T/H，生化+ISE速度可达330T/H 3.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法 4.温控方式：采用智能监控的包容式恒温池、升温迅速，温度均匀稳定且无需无需添加任何恒温液和保养剂，可节省维护成本 5.光学系统 ：8个波长，340n～700nm，可扩展。 7.样本针/试剂针：使用去离子水内外壁全面清洗，可使携带污染率≤0.1% 8.样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。 9.试剂位：≥40个，可扩展 10.试剂盘制冷温度：2～12℃，可实现24小时不间断冷藏，可保证试剂品质 11.试剂加样量：10μL-250uL，,试剂针具有自动液面探测、随量跟踪、防撞安全保护和试剂预加热、试剂余量监测功能。 ★12.反应杯位：≥40个； 13.最小反应体积：≤150µl； 14.样本位：≥40个，可放置原始的采血试管、离心管及样本杯 15.吸光度线性范围：0～4.0 Abs 16.样品携带污染率：不大于0.05% 17.急诊样本可随意任意位置插入，可优先报告急诊结果 ★18.仪器具有样本稀释重测功能，稀释比≥150倍，同时具有酶线性拓展功能 19.可选配固定式样本、试剂条码扫描仪、电解质分析模块 ★20.检测系统：生产厂家能提供原厂配套的试剂、质控品、有溯源性的校准品，可形成完整的具有溯源性的生化检测系统。 21.配置要求:仪器主机，工作主机、显示器、工作站操作系统（全中文操作界面）. ★22.售后维修：仪器厂家在广西区内设立有经广西工商部门批准注册的直属分公司（提供相关证明文件），并有8名以上专业维修工程师提供服务，可实现365天24小时全天候售后服务。 ★提供产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件及1年质保承诺函。 |
| 2 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.可选配血氧饱和度监护功能。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.★彩色TFT显示屏>6吋, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 17.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 18.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 19.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 3 | 儿童轮椅 | 张 | 10 | 1、 产品结构的组成：钢管皮革手动轮椅车，该产品主要手握、背垫、刹车、前轮、后轮、座垫、扶手、脚踏板等部件组成。 2、产品主要结构尺寸和性能指标 （1）最大外形尺寸：高1000*长1100*宽680（mm）折叠后宽270mm （2）总重量：28公斤（含包装）（3）最大载荷：90kg （4）前轮规格：8寸号 （5）后轮规格：24寸号 （6）折叠宽度：270mm （7）驻坡性能： >=8度 （8）滑行偏移量：<=350mm （9）最小回转半径：<=85m (10)最小转换宽度：<=1.5m 3、优质厚度钢管,承重能力强.由1.2mm强制钢管组成，表面喷涂处理。 4、左右都带刹车,脚踏板的高度，倾斜度可以自由调节，靠背120度调节。 6、3.5cm厚海绵皮革坐垫,久坐舒适.，更耐用耐脏。 6、可折叠,收藏方便可以放到汽车后备箱子里方便旅行。 7、万向轴采用钢肘轴承增加了灵活性，延长了使用性，钢护栏板。 |
| 4 | 平衡旋转训练器 | 套 | 1 | 1、规格：70*70*68cm，金属支撑底座， 50度斜式托架，采用优质轴承，旋转时不会发出刺耳响声。★轴承终身包换 ★2、需提供有图片的产品有资料介绍。 |