一.

| 需求真空机组参数 |  |
| --- | --- |
| 被抽腔室尺寸 | Ф700mm*700mm |
| 极限真空度 | 5 X 10-5pa |
| 工作真空度 | 10-4pa |
| 压升率 | <0.5pa/h |
| 抽真空时长 | ≤45min（从大气压力抽至工作真空度时间，空载、冷态，泵的预热时间除外 |
| 数量 | 2套 |

二．

| 需求真空机组参数 |  |
| --- | --- |
| 被抽腔室尺寸 | 0.5m³ |
| 极限真空度 | 5 X 10-4 PA（空炉，冷态） |
| 工作真空度 | 5 X 10-2 PA（空炉，冷态） |
| 压升率 | <1pa/h |
| 抽真空时长 | 开主阀起抽至10-2 PA量级真空度≤30分钟 |
| 数量 | 1套 |

三．

| 需求真空机组参数 |  |
| --- | --- |
| 被抽腔室尺寸 | Φ2000×1700（高）mm |
| 极限真空度 | 6×10-3Pa |
| 工作真空度 | 6×10-2Pa |
| 压升率 | ≤0.65Pa/h |
| 抽真空时长 | ≤45min（从大气压力抽至工作真空度时间，空载、冷态，泵的预热时间除外） |
| 数量 | 1套 |

注：真空机组包含真空泵组合，支架，KF接口的真空波纹管，数字式复合真空计，气动阀门，电磁阀门和高真空控制系统等。