| 仪器配置表(Waters e2695) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名称(中英文) | 型号 | 订货号 | 生产厂家 | 主要技术规格及描述 | 数量及单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 中文 |  |  |
| 高效液相色谱仪 | 1 | 输液泵 Solvent pump | e2695 | 176269501 | Waters | ★1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 1.2溶剂数：四元，含在线脱气机 1.3流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增，最大耐受压力：345bar（5000psi） 1.4流速精度：≤0.075%RSD，全流速范围测定 ★1.5延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积、梯度混合器），并且不随反压变化 1.6混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 1.7梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.8压缩补偿：自动，连续 ★1.9梯度曲线：系统原厂自带11条梯度曲线，内含1条线性、4条凹线、4条凸线、2条步进(提供证明材料) 1.10控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，程序存储器 | 1套 | 包含四元梯度泵、自动进样器、柱温箱(室温以上5℃～65℃)，柱塞自动清洗装置、在线柱前过滤器、内外洗针、在线真空脱气机、样品瓶100套、溶剂过滤头 |
|  | 2 | 自动进样器 Autosampler | e2695 | 176269501 | Waters | 2.1样品瓶数：≤110位 2.2进样次数：每个样品1～99次进样 2.3进样精度：≤0.5%RSD 2.4进样范围：0.1～100µL 2.5进样线性度：>0.999 | 1套 | 含在主机（176269501）内 |
|  | 3 | 柱温箱 Column heaters | e2695 | 176269501 | Waters | 3.1温度范围：室温+5℃至65℃ 3.2可以放置两根250mm长的色谱柱及保护柱 3.3温度设定准确度：±0.5℃； 3.4温度稳定性：±0.15℃ | 1套 | 含在主机（176269501）内 |
|  | 4 | 二极管阵列检测器（PDA Detector） | 2998 | 176299801 | Waters | 3.1 波长扫描范围：190～800nm ★3.2 光源：全程氘灯（190～800nm），不用钨灯，保证单一光源归一性 3.3 *光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅 3.4 波长准确度：±1nm 3.5 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变 ★3.6在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定的噪音值：1.0×10-6AU 3.7 测量范围：0.0001～2.0000AUFS 3.8 可以设定波长范围扫描检测或者定点波长检测 3.9 光路狭缝固定1.2nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度 ★3.10反相梯型光束，从光路上消除示差折光效应，不需要设定“参比波长” | 1套 |  |
|  | 5 | 荧光检测器 fluorescence detector | 2475 | 186247500 | Waters | 4.1全新设计，优化信号强度，降低散射光，减少池体扩散，大大提高检测灵敏度 ★4.2波长范围：激发光: 200-900nm；发射光: 210-900nm；激发和发射波长均可扫描，允许自动增益优化；波长编程功能设计，允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测；优化各个备测物的检测灵敏度 4.3光谱带宽：发射光: 18nm；激发光: 10, 18, 40nm可选 4.4波长重现性：±0.3nm 4.5波长准度：±2nm 4.6光源：150W连续弧氙灯 4.7流通池体积：16ul 标准, 5ul 可选 ★4.8灵敏度：双波长运行模式，水的拉曼峰信噪比≥1000：1（信号端测定） 4.9 最低检测限：蒽的最低检测限10fg 4.10具有可编程序扫描功能，具备波长时间程序 | 1套 |  |
|  | 6 | 色谱软件 Chromatographic software | Empower3 | 176002203 | Waters | 7.1是在最新Windows 7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。 ★7.2 内置ORACLE® 11g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 7.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排。 7.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 ★7.5无需另外购置加密软件，具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 7.6可以进行色谱峰的积分和标定。 7.7支持多种定量曲线方式。 7.8可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。 ★7.9内置搜索引擎或视图筛选器，原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel/PDF等），进行计算。 7.10积分方式，具有Apex 3D积分功能，无需设定积分参数，可通过二阶导数检测峰，从每个峰的顶点开始，向下向外计算画出基线，通过“高斯切削”事件进行积分，提高未完全分离峰的积分准确性。 | 1套 | 内置甲骨文数据库 |
|  | 7 | 电脑打印机 | Lenovo 2G内存，500G硬盘，20寸LCD,HP1108激光打印机 |  | lenovo&hp | Lenovo 2G内存，500G硬盘，20寸LCD,HP1108激光打印机 | 1 |  |