| 仪器配置表(安捷伦1260液相） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名称(中英文) | 型号 | 订货号 | 生产厂家 | 主要技术规格及描述 | 数量及单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 中文 |  |  |
| 液相色谱仪 | 1 | 四元梯度泵 | 1260 | G1311B | 安捷伦科技 | 1.四元梯度泵 ★1.1、四元梯度泵，串联双活塞往复泵结构，具有自动连续可变冲程（20ul-100ul）技术 1.2溶剂流路数目：4路，最大可做四元梯度 ★1.3最大操作压力： 600Bar （相当于60Mpa或8800psi） 1.4可设置的流速范围： 0.001ml-10ml/min , 增量为0.001ml/min 1.5流速精度： ≤0.07% RSD 1.6流速准度： +1% | 1 |  |
|  | 2 | 自动进样器 | 1260 | G1329B | 安捷伦科技 | 2.自动进样器： 2.1、进样量：0.1ul—100ul,可增至1500ul 2.2 样品瓶位：100位 ★2.3 进样方式：微型计量泵进样. 实现0.1ul-900ul进样无需更换定量环。 2.4、进样量精密度：〈0.25% RSD | 1 |  |
|  | 3 | 智能柱温箱 | 1260 | G1316A | 安捷伦科技 | 柱温箱 3.1 控温范围: 室温下10℃~80℃ 3.2控温稳定度: ±0.15℃ 3.3柱容量: 可容纳3根300mm长色谱柱 | 1 |  |
|  | 4 | 二极管阵列检测器 | 1260 | G1315D | 安捷伦科技 | 4．二极管阵列检测器 4.1光源：氘灯 ★4.2波长范围：190-950nm 4.3 二级管元件数目： 1024对 4.4 波长准确度：±1nm 4.5可同时检测及储存的信号通道：八个 4.6狭缝宽度编程可调，具备1,2,4,8,16nm五档狭缝宽度。 ★4.7噪声：<±0.6x 10-5AU 4.8漂移：< 0.9 x 10-3AU/h | 1 |  |
|  | 5 | 可编程荧光检测器 | 1260 | G1321C | 安捷伦科技 | 5.荧光检测器 5.1性能：10fg最低检测限 5.2光源：20W氙闪光灯 5.3激发波长范围：200-1200nm 5.4 发射波长范围：280-1200nm 5.5信噪比＞3000（水的拉曼峰）； | 1 |  |
|  | 6 | OpenLAB工作站软件 | 1260 | M8307AA | 安捷伦科技 | 6．仪器控制及数据处理系统 6.1采用工作站软件（中英文版本可选），使用图形化的用户界面，方便仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定 | 1 |  |
|  | 7 | 2毫升样品瓶 | 1260 | 5182-0732 | 安捷伦科技 | 500个/包 | 1 |  |
|  | 8 | 液相色谱柱 | 1260 | 880975-902 | 安捷伦科技 | C18 | 2 |  |
|  | 9 | 电脑打印机 | Lenovo 2G内存，500G硬盘，20寸LCD,HP1108激光打印机 |  | lenovo&hp | Lenovo 2G内存，500G硬盘，20寸LCD,HP1108激光打印机 | 1 |  |