便携式氡钍测量仪（进口）技术规格及要求
	序号
	技术和性能参数名称及要求

	便携式氡钍测量仪（进口）一套

	1
	配置要求

	1.1
	便携式氡钍测量仪

	1.2
	便携箱

	2
	主要性能指标

	2.1
	高压腔室，利用电场将腔室内产生的氡子体收集到半导体探测器表面

	※2.2
	周围环境湿度对灵敏度无影响，可在0-95%湿度环境中工作。

	※2.3
	无需使用干燥管或类似装置

	2.4
	小腔室（约 130ml），保持高灵敏度

	2.5
	针对短寿命氡子体的能谱分析

	2.6
	最短的响应时间，使用 fast 模式（95%，12 分钟）

	2.7
	增加一倍的灵敏度，使用 slow 模式（测量Po-214）

	2.8
	测量 Th（Rn-220）浓度

	2.9
	长寿命氡子体不会对仪器产生污染

	2.10
	可分别读取每个测量序列 α 能谱，保证测量100%的正确性

	2.11
	测量范围： 0~10MBq/m3

	2.12
	灵敏度：3 / 7 cpm/(Bq/m3)（fast/slow 模式）

	2.13
	测量氡浓度 200 Bq/m3，统计误差10%（1σ），1 小时采样时间间隔

	2.14
	测量氡浓度 20 Bq/m3，统计误差25%（1σ），4 小时采样时间间隔

	2.15
	内置感应器包括：相对湿度（0 ~100%）；温度（-20~40℃）；大气压力（800~1200mbar）；震动位移

	2.16
	采样测量时间 1～4 小时可取，步进1 分钟

	2.17
	存储器可保存 511 个数据（循环结构），包含α能谱，可长期保存

	2.18
	内置采样泵（0.30L/Min，连续或间歇性采样）

	※2.19
	电源采用 AC/DC 适配器并且内置可充电电池（最多运行时间14 天）

	2.20
	单键操作（上锁功能）


