X射线影像系统设备

X射线影像设备配置清单及报价
	序号
	组成设备
	规格参数
	数量
	单位
	总价

	1
	X射线源
	55KW，60KHZ高频高压发生器，1ms超短曝光时间
	1
	台
	

	2
	探测器
	非晶硅平板探测器，17’’*17’’有效探测面积
	1
	个
	

	3
	机械控制系统
	1、近距离液晶触摸屏
2、中距离手持遥控器
3、远距离隔室操控系统
	3
	套
	

	4
	操作台
	多功能操作台
	1
	个
	

	5
	工作站
	电脑，话筒，远程曝光，红外装置，胶片打印机
	1
	套
	

	6
	安装辅材
	
	1
	批
	

	合计
	
	


DR机房布局图

[image: image1.wmf]配

电

箱

操

作

室

门

(

医

务

人

员

)

门

(

病

人

)

铅

门

U

臂

最

小

工

作

长

度

≥

4

0

0

0

X

射

线

室

开

直

径

1

5

c

m

的

圆

孔

最

好

接

近

地

面

最

小

工

作

宽

度

≥

3

0

0

0

≥

5

0

0

1

6

3

0

≥

1

0

0

电

器

箱

1

0

0

0

6

5

0

操

作

台

1

7

0

0

7

9

0

铅

玻

璃

观

察

窗

（

6

0

c

m

X

5

0

c

m

以

上

）

窗

的

下

沿

在

离

地

面

1

.

2

米

处


机 房 布 局 说 明
1、配电箱至少有150A的DR机器专用开关或D系列100A的空气开关；三相380V±38V的电源电压。
2、X射线室面积不低于24m2。屋顶至地面距离不低于3.1m（若高度不够，可在立柱前正上方开面积为2.5m×1.5m的空间，使得距地面总高度不低于3.1m）。
3、X射线室四周墙壁用2mm厚铅防护；如果用砖防护用40cm厚以上的实心砖。
4、门：用厚度为2mm铅以上的铅门，尺寸不小于1.8m×0.8m。窗：用60cm×50cm以上的铅玻璃（铅当量2mm以上），窗的下沿在离地面1.2m处。注意门、窗各自接缝处不可有缝隙。
5、机器与操作台的连线洞口开12cm直径的圆孔（靠近地面，地槽最好）。
6、天花板：20cm厚以上的水泥板。
7、地板：一楼无需防护；一楼以上20cm厚以上的水泥板。
8、在DR机器安放的位置挖100cm×50cm×3.5cm的坑，用来放机器底板，也可将底板放置在地平面以上，用膨胀螺丝固定安装。
9、按图1、图2上的尺寸和位置，预埋好地上和墙上的膨胀螺钉。（用户可以根据地基与墙壁情况在安装时配钻。）

[image: image2.wmf]图

1

9

6

0

2

0

0

1

0

0

1

7

0

(

膨

胀

螺

母

M

8

，

6

套

)

螺

栓

M

8

X

2

0

(

膨

胀

螺

母

M

8

，

4

套

)

螺

栓

M

8

X

4

5

焦

点

D

R

屏

1

0

0

0

～

1

8

0

0

最

大

2

2

8

0


_1498030840.bin

_1498030841.bin

