# 控制器电性能测试台技术要求

# 概述

- 控制器电性能测试台主要用于汽车零部件的瞬态传导抗扰度和电性能测试，测试系统可以模拟汽车电源系统中的常见干扰脉冲，可以模拟汽车电源的常见异常故障，评估零部件的抗干扰性能；

- 本系统中的设备应是全新的、功能完整、可正常运转的设备；

设备名称及数量

控制器电性能测试台1套，包括但不限于以下部件：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器电性能测试台 | / | / |
| 1.1 | 汽车瞬变信号模拟器 | 1台 |  |
| 1.2 | 抛负载模拟器 | 1台 |  |
| 1.3 | 电池供电模拟器 | 1台 |  |
| 1.4 | 电压跌落模拟器 | 1台 |  |
| 1.5 | 任意波形模拟器 | 1台 |  |
| 1.6 | 测试配件 | 1套 |  |
| 2 | 备件 | 1套 | 详见“备件要求” |

注：本项目为交钥匙工程，供应商提供的货物应满足招标人的功能需求和技术要求

- 设备功能

  - 电源线瞬态传导抗扰度测试

将干扰信号通过直流电源线直接注入，验证被测样品对直流电源上瞬态干扰的抗扰能力。

测试标准：ISO 7637-2、B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017、GB/T 21437.2

测试项目：脉冲1、脉冲2a、脉冲2b、脉冲3a、脉冲3b、脉冲4、脉冲5a、脉冲5b

  - 信号线瞬态传导抗扰度测试

将干扰信号耦合到信号线，考核电器零部件对来自信号线、控制线的电瞬态骚扰的抗扰能力。

测试标准：ISO 7637-3、B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017、GB/T 21437.3

测试方法：CCC法、ICC法、DCC法

  - 电性能测试

模拟汽车低压直流电源系统的各种工况，考核电器零部件的电性能。

测试标准：ISO 16750-2、B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017、GB/T 28046.2

测试项目：直流供电电压、过电压、叠加交流电压、供电电压缓降和缓升、供电电压瞬时下降、对电压骤降的复位性能、启动特性、反向电压、重新初始化、微中断

- 备件要求

- 射频转接头1套；

- 射频电缆1套；

- 鳄鱼夹100个，做线工具1套。

- 技术要求

  - 设备使用条件

环境条件如下：

环境温度：0℃~50℃；

相对湿度：小于90%RH；

工作电源：AC220V±10%/50Hz，AC380V±10%/50Hz。

  - 控制器电性能测试台技术要求

★系统符合ISO 7637-2、ISO 7637-3, B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017等标准中12V、24V系统的汽车零部件传导抗扰度测试要求，包含Autowave任意波形记录及回放系统，满足ISO 16750-2电源端口的电压变化所有波形测试项目的要求，满足PSA、VW、 GM、 NISSAN、 Ford、BMW、BENZ、IVECO、 Chrysler、菲亚特等国际国内汽车厂家标准，支持标准数量不少于200个，提供证明材料。

为保证系统兼容性，汽车传导抗扰度测试系统中汽车瞬变模拟器、抛负载模拟器、电池供电模拟器、电源故障模拟器、任意波形记录仪等主要部件均为同一品牌产品。

    - 汽车瞬变信号模拟器

符合标准：ISO 7637-1、ISO 7637-2、ISO 7637-3、PSA B21 7110、Q/EQCS-1204-2017等标准。

微脉冲性能要求：

- 符合ISO 7637-2中脉冲1、2a的要求

- ★支持自由编程模式，可根据不同的要求进行编程，以适应标准变更的需要。

- 测试电压：20V~600V±10%

- 重复率：0.2 s ~ 99.0 s

- 脉冲上升时间：1μs~10μs，步进 1 μs

- 脉冲持续时间：50μs~10000μs

- 内阻： 2~1000欧姆,步进5 欧姆, 200欧姆, 400欧姆, 450欧姆

瞬变脉冲性能要求：

- 符合ISO 7637-2中脉冲3a、3b的要求

- 测试电压：25V~1000V±10%

- 上升时间：5ns ±1.5ns

- 脉冲持续时间：150ns ±45ns

- 校准根据 ISO 7637-2:2011 Annex C 以50欧姆 和 1,000欧姆阻抗校准

- 源阻抗：Zq=50欧姆

- 脉冲频率f=0.1kHz~200kHz

耦合网络要求：

- 待测产品供电电压：不低于60V

- 待测产品供电电流：50A

- 峰值电流：100A(500ms)

接口要求：

- 控制接口：IEEE488(地址1~30)和USB

- 可接到电容耦合夹的50欧姆同轴接口

    - 抛负载模拟器

符合标准：ISO 16750-2、SAE J1455、B21 7110E、JASO、GM3097、Ford EMC-CS-2009.1和FMC1278等标准。

内置限幅模块，产生上述标准要求的抛负载脉冲，包括脉冲5a、脉冲5b及其他抛负载脉冲等。

带有自由编程模式，可对波形参数进行设置。

技术参数：

- 开路电压：20V ~ 200V

- ★脉冲上升时间： 1μs~10ms可调

- 脉冲持续时间：10ms~1200ms

- 内阻： 0.5~38欧姆, 步长0.1欧姆

- 内置60V/100A耦合器

6）	控制接口：IEEE488和USB

    - 电池供电模拟器

符合标准：ISO 7637-1、ISO 7637-2、ISO 7637-3、ISO 16750-2、PSA B21 7110、VW 80000、VW TL 81000、GM3097、GM3172、Ford EMC-CS-2009.1和FMC1278等标准。

符合ISO 7637-2 、ISO 16750-2标准脉冲 4 和脉冲2b 测试要求。

技术参数：

- 输出电压：0~ 60 V

- ★输出电流：50A 连续, 在 500ms 时间内冲击电流可达到 100A

- 频率范围：DC ~ 100kHz

- 源阻抗：Zi≤10mΩ

- 正弦信号：Vpp可达到6V（频率50kHz）

- 电压波动：Ur <0.2Vp-p

    - 电压跌落模拟器

★性能指标：测试符合GMW 3172 标准9.2.18 条对于上升、下降时间小于 200 ns 的要求。

电源线中断技术要求：

- 开关：2个线路开关（DC+ 电源线、 DC- 接地线）

- 被试设备电压：±100 VDC

- 被试设备电流：100 mA ~ 100 A

- 电流方向：双向

- 开关时间：<200 ns (上升、下降时间)

- 中断时间：1 μs ~ 1 h

- 峰值电流：400 A，可持续 200 ms

- 含校准组件

信号线、数据线中断技术要求：

- 通道：16 个独立的可切换线路

- 被试设备电压：± 40 VDC

- 被试设备电流：每通道 100 μA ~ 2 A

- 开关时间：< 1 μs (上升 / 下降时间)

- 带宽：50 MHz / 3 dB

    - 任意波形模拟记录仪

符合ISO 7637-1、ISO 7637-2、ISO16750-2、VW 80000、VW TL 81000、GM3097、GM3172、Ford EMC-CS-2009.1和FMC1278等标准要求。

能够自由编辑产生各种电源性能波形，并通过输出端口输出，以适应标准的变化。

输出通道数量：2 通道

输出电压：10V，单极性或双极性

分辨率：16位

频率：DC ~ 50 kHz

输入通道数量：2通道（可同时/分时进行电压和或电流采集）

输入电压：5V，10V，20V，50V，100V, 单极性或双极性

精度：优于0.2%

采样率：5 Hz ~ 500 kHz

存储容量：≥ 60GB 内置硬盘

任意波形记录仪可安装于机柜内

    - 软件要求

配置用于自动测试的测试软件一套。

符合标准：ISO 7637-1、ISO 7637-2、ISO 16750-2、VW 80000、VW TL 81000、GM3097、GM3172、Ford EMC-CS-2009.1和FMC1278、MAZDA MES PW 67602B等标准。

能够远程对电源故障模拟器进行控制，能够编辑各种测试方案。

软件可满足微中断测试及GMW 3172 中“Switched Battery Lines”项目测试要求。

软件中建有ISO 7637-2、ISO 16750-2、PSA B21 7110等标准中瞬态传导抗扰度及电性能试验项目的波形库。

    - 测试配件

（1）容性耦合夹及电流注入钳

可将干扰信号耦合到信号线和数据线上。

注入钳工作频率10kHz～400MHz, 直径40mm。

容性耦合夹和注入钳均需满足ISO 7637-3标准的要求。

带有转换连接适配器。

连接至容性耦合夹的同轴线，需额外配置50cm和20cm的同轴线各2条，其他附件的配置同时需满足B21 7110E标准中信号线瞬态抗干扰的测试要求。

（2）静电靶

静电靶符合IEC 61000-4-2 标准要求，用于监测静电放电。

测试电压可达 30kV。

频率达到 1GHz 时，插入损耗为 +/-0.5dB。

频率达到 4GHz 时，插入损耗为+/-1.2dB。

配置 20dB 衰减器和 1m 电缆。

配置测试需要的锥形适配器线一根。

（3）双极性直流电压源，输出可达到±0〜20V、±0〜20A，配合电池供电模拟器可完成GB/T 28046.2中的参考接地和供电偏移试验项目。

（4）满足ISO 7637-2、ISO 7637-3及PSA B21 7110E标准要求的测试桌、接地平面、接地带、绝缘垫一套。

（5）供应商对系统软硬件进行集成，机柜为19英寸标准机柜。控制计算机配置不低于：I5处理器，4G内存，500G硬盘。

- 功能验收

  - 电源线瞬态传导抗扰度测试功能：能按照ISO 7637-2、ISO 16750-2以及B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017等标准开展脉冲1、2a、2b、3a、3b、4、5a、5b的测试，软硬件技术指标达到技术协议要求；

  - 信号线瞬态传导抗扰度测试功能：依据ISO 7637-3以及B21 7110E、Q/EQCS-1204-2017等标准，按照DCC法、CCC法和ICC法开展测试，技术指标达到技术协议要求；

  - 电性能试验功能：依据ISO 16750-2、B21 7110E以及Q/EQCS-1204-2017等标准，完成启动特性、缓降和缓升、电压中断、微中断、叠加交流电等项目的电性能试验，软硬件技术指标达到技术协议要求；

  - 其他功能满足技术协议要求。

。

- 技术文档

终验收时应提供以下文完整、清楚技术文件的纸质版及电子版资料各一套。

- 系统操作手册；

- 主要硬件产品操作手册；

- 主要硬件产品国内第三方校准证书；

- 相关培训教材；

- 软件清单；

自动测试软件操作手册