实验室设备（报价截止9月10日）
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台）

	1
	全自动酶免工作站
	1、从标本加样、稀释到酶标板转移、孵育、洗板、加试剂、读数和结果打印全过程自动化的酶免分析系统，主工作区域长度不小于150cm，总长度不小于180cm, 8个加样通道的高通量设备；
2、配置8个永久性固定钢针，实现设备无耗材运行，加样原理采用液体置换技术，清洗过程由加样臂主动完成，交叉污染低于1PPm；
3、加样与移板采用双机械臂并可实现同时运行，移板机械手采用侧面夹板方式可将各种规格微孔板在台面上，实现立体化操作，可快速完成大通量处理任务；
4、具有系统状态指示灯等实验全程监控措施，当系统运行出现故障或需要人为帮助添加样本、试剂、质控品时给予声光提示，保障实验的顺利安全进行；
5、大于或等于6个室温孵育槽，大于或等于12个温控孵育槽，室温±5℃～46℃（温度校准），每个室温孵育槽和温控孵育槽均独立封闭；
6、洗板机可脱离主机单独工作。洗板通道≥16个，4个洗液通道，4个洗液瓶，洗液瓶有液面监测，具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能；
7、酶标仪波长范围：340～750nm；测量范围：340～399nm范围内为0～3 OD，400～750nm范围内为0～4 OD；测量时间：单波长：6秒；双波长：8秒；可自动进行数据处理和质量控制曲线的绘制；
8、加样针具有自动液面探测、气泡检测、凝块检测及报警功能；
9、加样精度：10μl加样量，CV≤3.5%，100μl加样量，CV≤0.75%；
10、在中文控制软件操作下，工作平台上使用的包括样品管、试剂、微孔板耗材，可在实验进行中，持续不断地插入/撤出工作平台，实现耗材的连续上架功能；
11、采用直观的图形化工作环境，中文用户界面；具有3维模拟仿真系统，可动画预演示试验全过程；
12、软、硬件双IVD-D认证，具有CE标识；
	1

	2
	全自动五分类血液分析仪
	一、检测参数：≥30个
二、检测速度：≥100样本/小时
三、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道；
四、有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。
五、白细胞计数：
1.应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰；
2.应标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数。
六、白细胞分类：应采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行分类。
七、体液检测功能：
1.体液检测速度：≥40样本/小时
2.可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，并可对白细胞进行分类。
3.具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能
八、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物
九、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释
十、样本用血量：
1.全自动进样模式时用血量≤200微升
2.开盖模式时用血量≤200微升
3.末梢血预稀释模式用血量≤40微升
十一、自动进样架装载量：≥100样本
十二、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制
十三、质控品、校准品：厂家能够提供配套质控品、校准品；定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品和校正品。
十四、系统扩展性：仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机。
十五、具备低值检测功能，当白细胞低于检测遇到低值样本时，仪器可自动进入低值模式对白细胞进行检测。
	1


注：验收时需要提供进口海关报关单。
