| 序号 | 产品名称 | 数量(台套） | 技术参数/说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动折管式运动粘度仪 | 1 | 详见技术参数附表 |  |
| 2 | 自动闭口闪点测定仪 | 1 | 详见技术参数附表 |  |
| 3 | 自动微量残炭测定仪 | 1 | 详见技术参数附表 |  |
| 4 | 全自动馏程测定仪 | 1 | 详见技术参数附表 |  |

1. 自动折管式运动粘度仪

一、技术性能要求：

★1、要求能快速自动测定油品的运动粘度，5分钟以内出结果；进样、测量、清洗、干燥、结果计算全过程耗时10分钟以内；

★2、要求自动化程度高，测量、清洗、干燥、结果计算、重复性计算全部能自动完成。

3、可以测量透明及不透明的石油产品，包括新油和在用油；

★4、要求仪器具有全自动双溶剂清洗功能，清洗干净快速，清洗成本低，一个清洗流程耗费清洗液不超过10mL；

5、要求具有软硬件双重超温保护和防干烧保护功能；

★6、要求仪器具有常数校准、温度校准、内部时钟计时检定、粘度指数自动计算、运动粘度-恩氏粘度自动换算等辅助功能；

7、要求采用PT500高精度温度传感器，恒温槽温度稳定精确；

8、要求升降温速度快，最快升降温速率达到5℃/分钟；

★9、要求仪器具有二次精确定量功能，能自动精确控制样品测量条件，确保数据准确。

二、技术参数要求：

1、测量范围：0.3～6000mm2/s，两支粘度管测量跨度100倍；

★2、样品用量：0.3～1mL；

3、浴槽容积：5.5L；

4、控温范围：20～100℃（目标温度低于40℃需另配制冷器）；

5、控温精度：0.01℃；

6、计时精度：0.01S；

7、重 复 性：≤0.68%；

8、整机功率：不大于1200W；

9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%；

三、配置要求：

1、仪器主机1台；

★2、折管式粘度管2支；

3、微量移液器1支；

4、硅油5.5L；

5、溶剂瓶2个；

6、一次性吸嘴500支；

7、排堵器1套；

8、水平泡1个；

9、PU管8米；

10、内六角扳手1支

2. 自动闭口闪点测定仪

一、技术性能要求：

1、要求采用彩色液晶触摸屏显示，全中文人机对话界面，可预设温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单，方便操作；

★2、能模拟跟踪显示温度与试验时间的函数曲线；

3、能自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值；

4、要求试验臂自动升起、落下，开盖、检测、打印数据等过程自动完成，强制风冷；

5、自动点火，无需点火枪人工点火；

二、技术参数要求：

1、测量范围：室温～300℃；

2、重复性：≤2℃；

3、再现性：≤4℃；

4、分辨率：0.1℃；

5、升温速度：符合GB/T261和ASTM D93标准；

6、整机功率：不大于300W

7、电源： AC 220V±10%， 50Hz±10%

三、配置要求：

1、仪器主机1台；

2、油杯1个；

3、点火枪1把；

4、打印纸1卷

3. 自动微量残炭测定仪

一、技术性能要求：

★1、要求仪器在全升温过程能精准控制升温速率，并使仪器在整个过程中恒温精度达到±1℃，并在升温和控温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线，方便了解升温速率和实时温度；同时可根据屏幕实时提示，确定仪器此时是处于“待机”、“吹扫”、“升温”、“恒温”、“降温”、“结束”的某一个状态；

2、要求采用一体式进口电热单元和进口电热管加热；

3、要求电路、气路采用分室设计，安全可靠；

★4、仪器具有独立主动散热单元，在降温过程中能自动启动，大大缩短冷却时间。

★5、仪器配有自动计算系统，能自动采集天平数据，自动计算残炭值，提高实验工作效率。

二、技术参数要求：

1、符合标准：GB/T17144、ASTM D4530标准；燃烧室尺寸 ：φ87×100mm；

2、燃烧室工作温度范围：室温～500℃；

★3、燃烧室恒温精度：1℃；

4、压力调节范围：0～392kPa（4kg/cm2）；

5、流量调节范围：150ml/min；600ml/min能自动切换；

6、整机功率：不大于1500W；

7、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%；

三、配置要求：

1、仪器主机1台；

★2、自动采集计算系统1台

3、样品管支架2套；

4、取样钩1把；

5、数据连接线1根；

6、氮气专用连接线5米；

7、顶盖1套；

8、试样管（大、小）各20支；

9、收集瓶1个

4. 全自动馏程测定仪

一、技术性能要求：

1、要求采用一体化10寸彩色工业液晶触摸屏，键盘控制、程序控制多种模式易于操作；

2、蒸馏加热采用低压(24V)集中式，节能、安全；

★3、采用德国进口PT100玻璃体温度传感器，数据准确可靠；

★4、采用美国进口红外线量筒读数系统，分辨率高，使回收量读数可精确到0.01毫升；

5、内置德国进口大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响；

6、冷浴恒温采用内置小循环方式，并使用德国进口丹佛斯压缩机，恒温可靠无滞后；

7、内置微型热敏打印机自动报告检测结果；

8、暗室自动恒温不受环境因素的影响；

9、具有初馏点、终馏点和干点自动检测功能；

★10、具有终止体积与终止温度的设置功能；

★11、具有仪器着火检测与灭火功能，确保实验过程安全；

二、技术参数要求：

1、蒸馏速率：4～5mL/min；

2、冷浴恒温范围：-10～+70℃；

3、温度范围：室温～400℃，分辨率：0.01 ℃；

4、体积检测范围：0～100mL，分辨率：0.01 mL；

5、整机功率：不大于1500W

6、电源： AC 220V±10%， 50Hz±10%；

三、配置要求：

1、仪器主机1台；

2、进口玻璃温度传感器1支；

3、蒸馏烧瓶、专用量筒各2支；

4、石英隔热垫、不锈钢导流片各2块；

5、冷凝管擦拭带1根；

6、加热丝1根；

7、硅胶塞4个；

8、打印纸2卷